ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Всероссийского конкурса в номинации «Лучший дозиметрист»

ЗАДАНИЕ № 1: Определение объемной активности суммы альфа–активных нуклидов в воздухе рабочей зоны помещения, расчет годовой дозы внутреннего облучения.

Участнику предоставляются: переносной пробоотборник воздуха ПУ-5, альфа-радиометр «ПРОГРЕСС-АР», персональный компьютер с программным обеспечением «ПРОГРЕСС-5», контрольный источник заданной активности, фильтр пробы АФА-РСП-20, необходимые СИЗ.

Содержание задания:

1)	Переносным пробоотборником  ПУ-5 произвести отбор пробы  заданного объема (на бланке задания) со скоростью в диапазоне от 20 до 40 л/минуту;

2)	Проверить годность радиометра;

3)	Провести измерение активности аэрозольного фильтра;

4)	Рассчитать объемную активность суммы альфа-активных нуклидов в воздухе рабочей зоны помещения;

5)	Рассчитать ожидаемую годовую эффективную дозу внутреннего облучения.

Проверку коэффициента счета радиометрической установки проводить за 30 секунд, все остальные измерения за 100 секунд.

ЗАДАНИЕ № 2: Радиационный контроль металлолома.

Участнику предоставляются: прибор МКС–АТ1117М в комплекте с α, β и γ -датчиками, средства защиты, несколько образцов металлолома.

Содержание задания:

1)	Подготовить прибор к работе;

2)	Провести радиационный контроль образцов металлолома в соответствии с МУК-2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома»;

3)	Дать заключение о пригодности фрагментов металла к использованию в хозяйственной деятельности.

ЗАДАНИЕ № 3: Определение допустимого времени работ на технологическом оборудовании в полях гамма-нейтронного излучения.

Участнику предоставляются: прибор ДКС-96 в комплекте с блоками детектирования гамма и нейтронного излучения.

Содержание задания:

1)	Провести измерения мощности дозы гамма-нейтронного излучения в заданных точках, определить максимальное значение суммарной мощности дозы гамма и нейтронного излучений.

2)	Определить допустимое время работы.

Задание считается выполненным после проведения всех необходимых измерений и расчетов.